UWA-D/UWA-S参数设置与校正

开机自检时，依次按【→0←】，【 T 】，【→0←】，显示“F1-dIU”

（【 T 】键为更改选项或参数，【→0←】键为进入参数或确定键。）

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| F1-diu | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| F2-Pnt | 小数点 | 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000 |
| F3-CAP | 全称量 | 例如（30kg）30.000 |
| F4-CAL | 校正 | 见附1 |
| F5-tra | 零点跟踪 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| F6-USr | 用户标定 | 见附2 |
| F7-Lit | 背光设定 | Au（称重背光）on（永久背光） off（关闭背光） |
| F8-bud | 波特率 | 2400 4800 9600 19200 |
| F9-ode | 打印方式 | 0 1（手动） 2（自动） |
| Fa-Ellt | 退出 | 退出参数设定并返回称重状态 |
| Fb-ALr | 上/下限峰鸣设定 | in（范围内）out（范围外） off（关闭蜂鸣） |
| Fc-dny | 动态锁定 | 0表示无动态，1表示蜂值锁定，2表示自定范围锁定 |
| Fd-unt | 单位开关选择设定 ② 开机默认单位 | ①：U1（kg）ON U2（g） ON U3 (lb)ON ②：Def U1 U2 U3 |

★附1     显示『F4-CAL』时，

按“列印”键显示『CAL-1』（如果显示CAL-3表示三点校正，如果只需单点校正按“【 T 】”键改成CAL-1）

按“【→0←】”键显示显示『5.000』 ，按【 T 】键选择校正砝码重量 ，★（或按“U”键，显示『0.000』 按【→0←】键（移位）和【 T 】

键输入任意砝码重量）。

按“【→0←】”键进入零点校正，显示『┈0┈X』 ，当显示『Put1 x』时，放上输入的砝码重量，再按“【→0←】”键确定，返回称重状态，并显示砝码重量，即校正完成。

★附 2    （放上任意砝码重量校正）显示『F6-Usr』时

按“【→0←】”键，显示『Put』，放上任意砝码重量（必须是标准重量的砝码），三秒后自动返回称重状态，并显示砝码重量，即校正完成。