UPA-T 校正及设定

1、打开机盖，确认是110V还是220V

2、插上电源，看充电灯是否有效。

3、打开校正开关，充电灯会上跑。

开机显示 ”CAL-1”

用 V1 选择精度

用 V2 选择小数点位置

用V3选择精度单精度，双精度，三数度

最后按 “$”进行确认。显示“CAL-2”

输入砝码数值20000（表示20kg），放上砝码，等显示屏数字稳定后， 按”$” 进行保存确认，回到称重状态。

4、关闭校正开关。

1、内部参数设定

开机后,输入密码 3 2 1

用 “+” 进行选择, 用”$” 键进行确认

| 1.Pnt | Decimal point 选择小数点位置 | 0； 0.0；0.00 |
| --- | --- | --- |
| 2.TrA | zero tracking range 零点追踪范围 | 0.0; 0.5;1.0; 1.5; 2.0 |
| 3. LIt | Darkness of LED LED 灯的亮度 | 0; 1; 2; 3 |